

KZCTDS10-ISO

隔离型电导率/TDS传感器

说明书
1、技术参数
	技术参数

	信号输出类型
	电压输出0-2V

（输出阻抗约0欧）
	电流输出4-20mA

（负载电阻<500ohm）
	RS485接口

Modbus协议

	供电电压
	3.9-30V/DC直流
	12-30V/DC直流
	3.9-30V/DC直流

	功耗(静态)
	40mA@24V DC直流
	40mA@24V DC直流
	40mA@24V DC直流

	功耗(最大)
	80mA@24V DC直流
	100mA@24V DC直流 (电流输出通道为20mA)
	80mA@24V DC直流

	启动时间
	小于2秒

	电导率测量
	隔离输入，量程：0-20000us/cm（20ms/cm）

分辨率：0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm

精度0-10000us/cm范围内为±3%; 10000-20000us/cm范围内为±5%

	电导率温度补偿
	补偿范围0-50℃

	温度测量
	量程：-40-80℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.5℃

	防护等级
	电极：IP68；变送器：IP65 

	运行环境
	-40-85℃

	默认线缆长度
	电源与通信电缆：2米(长度可按要求定制)；电极电缆：5米

	连接方式
	预装冷压端子

	外形尺寸
	电极：1/2"NPT螺纹，详见外形尺寸图
变送器：140mm*65mm*50mm


2  传感器接线
	型号
	接线图

	电压输出型
	红色(V+): 电源正

黑色(G): 电源地

蓝色(O1): 输出信号
[image: image1.png]A7\ EE: 01

@ »uErssEREsaRHAS





	电流输出型
	红色(V+): 电源正

黑色(G): 电源地

蓝色(O1): 输出信号

[image: image2.png]@ reirmzERERannAR





	RS485接口型

Modbus协议
	红色(V+): 电源正

黑色(G): 电源地

黄色(T+): RS485+/A/T+

白色(T-): RS485-/B/T-
[image: image3.png]Hf: RS485+

RS485E 1 &

HRBE

[ orsass 24l CRmuaIfb A HRSSEE T HIHARES)






3  外型尺寸

电极部分尺寸（单位：mm）

[image: image4.jpg]135
%
76

M- ]13.5

NPT 1/2




变送部分尺寸（单位：mm）

[image: image5.png]140.0 | 101.0
7.2





4 按键与校准
4.1 按键功能
变送器内部有三个按键功能如下：
	按键名称
	功能
	备注

	SW1-SET
	通信参数恢复出厂设置
	按下后通信参数恢复出厂设置。

Modbus地址为1，通信配置为9600,N,8,1，Modbus-RTU

	SW2-CALL
	短按：校正1413us/cm(1.413ds/m)
长按3秒以上：恢复1413us/cm的出厂校正参数
	将电导电极插入1413us/cm(1.413ds/m)标准电导液读数稳定后，按下此按钮进行标定。

	SW3-CALH
	短按：校正12880us/cm(12.88ds/m)
长按3秒以上：恢复12880us/cm的出厂校正参数
	将电导电极插入12880us/cm(12.88ds/m)标准电导液读数稳定后，按下此按钮进行标定。


4.2电导率校准

4.2.1 使用按键进行电导率校准
1）将电极插入1413us/cm(1.413ms/cm)标准电导液读数稳定后，短按SW2-CALL按钮。此时1413us/cm标准电导液对应的标定数据写入对应的校准寄存器。完成校准。

2）将电极插入12880us/cm(12.88ms/cm)标准电导液读数稳定后，短按SW3-CALH按钮。此时12880us/cm标准电导液对应的标定数据写入对应的校准寄存器。完成校准。
3）验证传感器输出。
4.2.2 发送指令进行电导率校准

1） 将电极插入1413us/cm(1.413ms/cm)标准电导液读数稳定后，向0x0030寄存器（电导率第一校准点ECCALIB_1413）写入0xFFFF。完成校准。
2）将电极插入12880us/cm(12.88ms/cm)标准电导液读数稳定后，向0x0030寄存器（电导率第一校准点ECCALIB_12880）写入0xFFFF。完成校准。
3） 验证传感器输出。
4.2.3 使用设置软件进行电导率校准
[image: image6.png]L3

HAn(E 226
fof1 asas/n | [23 Ho | %
o2 83as/n_|[165T Bt | wx





1）将电极插入1413us/cm(1.413ds/m)标准电导液读数稳定后，点击“校准1.413ds/m”右侧的“校准”按钮（注意：是校准按钮，不是设定按钮！）完成校准。
2）将电极插入12880us/cm(12.88ds/m)标准电导液读数稳定后，点击“校准12.88ds/m”右侧的“校准”按钮（注意：是校准按钮，不是设定按钮！）完成校准。

3） 验证传感器输出。
5电导率输出的换算
	型号
	参数范围
	换算关系

	电压输出0-2V
	电导率量程0-2000us/cm
	电导率=1000*电压。如测量到电压为0.3V，则电导率=1000*0.3=300us/cm。

	
	电导率量程0-5000us/cm
	电导率=2500*电压。如测量到电压为0.3V，则电导率=2500*0.3=750us/cm。

	
	电导率量程0-10000us/cm
	电导率=5000*电压。如测量到电压为0.3V，则电导率=5000*0.3=1500us/cm。

	
	电导率量程0-20000us/cm
	电导率=10000*电压。如测量到电压为0.3V，则电导率=10000*0.3=3000us/cm。

	电流输出4-20mA
	电导率量程0-2000us/cm
	电导率= 125 *(电流-4)。如测量到电流为6.4mA，则电导率= 125 *(6.4-4)=300us/cm

	
	电导率量程0-5000us/cm
	电导率= 312.50 *(电流-4)。如测量到电流为6.4mA，则电导率= 312.50*(6.4-4)=750us/cm

	
	电导率量程0-10000us/cm
	电导率= 625 *(电流-4)。如测量到电流为6.4mA，则电导率=625*(6.4-4)=1500us/cm

	
	电导率量程0-20000us/cm
	电导率= 1250 *(电流-4)。如测量到电流为6.4mA，则电导率=1250*(6.4-4)=3000us/cm

	RS485接口

Modbus协议
	电导率量程0-2000us/cm

电导率量程0-5000us/cm

电导率量程0-10000us/cm

电导率量程0-20000us/cm
	电导率=电导率寄存器值。如读取到的数据为1568，则电导率= 1568us/cm。

	客户订制
	订制型号的输出请联系技术支持。


注：公式中电压单位为伏(V), 电流单位为毫安(mA)

6  RS485通信与协议

6.1  Modbus通信协议

Modbus是一种串行通信协议，是多种仪器仪表以及智能传感器在通信接口方面的标准，在智能传感器中有着广泛的应用。Modbus协议是一个主从架构的协议。有一个主节点，其他使用Modbus协议参与通信的节点是从节点。每一个从设备都有一个唯一的设备地址。

传感器具有RS485接口，支持Modbus协议。通讯参数出厂默认值为：波特率9600bps，一个起始位，8个数据位，无校验，一个停止位。通讯协议为Modbus RTU协议。通讯参数可由设置程序或者Modbus命令改变，通信参数改变后需要重新对传感器进行上电方可生效。
6.2  Modbus寄存器

	参数名称
	寄存器地址

(16进制/10进制)
	参数

类型
	Modbus

功能号
	参数范围及说明
	默认值

	温度值

TEMPRATURE
	0x0000 /0
	INT16

只读
	3/4
	-4000-8000对应-40.00-80.00℃。
	N/A

	保留

RESERVED
	0x0001 /1
	UINT16

只读
	3/4
	N/A
	0

	电导率

EC
	0x0002 /2
	UINT16

只读
	3/4
	0-20000对应0-20000us/cm
	N/A

	盐度

SALINITY
	0x0003 /3
	UINT16

只读
	3/4
	电导率(EC)* 盐度系数

(SALINITYCOFF)

单位：mg/L或ppm
	N/A

	总溶解固体
TDS
	0x0004 /4
	UINT16

只读
	3/4
	电导率(EC)* TDS系数

(TDSCOFF)

单位：mg/L或ppm
	N/A

	保留

RESERVED
	0x0005 /5
	UINT16

只读
	3/4
	N/A
	0

	保留

RESERVED
	0x0006 /6
	UINT16

只读
	3/4
	N/A
	0

	保留

RESERVED
	0x0007 /7
	UINT16

只读
	3/4
	N/A
	0

	电导率原始AD值

ECRAWAD
	0x0008 /8
	UINT16

只读
	3/4
	0-4000
	N/A

	保留

RESERVED
	0x0009 /9
	UINT16

只读
	3/4
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	

	温度补偿使能

TEMPCOMPENSATEEN
	0x0020 /32
	UINT16

读写
	3/6/16
	0: 外部温度传感器
1: 内部温度传感器

2: 关闭温度补偿
	0

	保留

RESERVED
	0x0021 /33
	UINT16

读写
	3/6/16
	N/A
	0

	电导温度系数

ECTEMPCOFF
	0x0022 /34
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-999对应0.0000-0.0999
	185(0.0185)

	盐度系数

SALINITYCOFF
	0x0023 /35
	UINT16

读写
	3/6/16
	20-100对应0.20-1.00
	55(0.55)

	TDS系数

TDSCOFF
	0x0024 /36
	UINT16

读写
	3/6/16
	20-100对应0.20-1.00
	50（0.5）

	电极系数

ELECTRODECONSTANT
	0x0025 /37
	UINT16

读写
	3/6/16
	500-1500对应0.500-1.500
	1000(1.000)

	
	
	
	
	
	

	电导率第一校准点
ECCALIB_1413
	0x0030 /48
	UINT16

读写
	3/6/16
	将电导电极插入1413us/cm标准电导液读数稳定后，写入0xFFFF可自动校准。
	N/A

	电导率第二校准点
ECCALIB_12880
	0x0031 /49
	UINT16

读写
	3/6/16
	将电导电极插入12880us/cm标准电导液读数稳定后，写入0xFFFF可自动校准。
	N/A

	
	
	
	
	
	

	Modbus从机地址(ADDRESS)
	0x0200 /512
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-255
	1

	串行通信波特率(BAUDRATE)
	0x0201 /513
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-6

0:1200bps
1:2400bps
2:4800bps
3:9600bps
4:19200bps
5:38400bps
	3:9600bps


	串行通信协议(PROTOCOL)
	0x0202 /514
	UINT16

读写
	3/6/16
	0
0:Modbus RTU
	0:Modbus RTU


	串行通信校验位(PARITY)
	0x0203 /515
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-2

0:无校验

1:偶校验

2:奇校验
	0:无校验



	串行通信数据位(DATABITS)
	0x0204 /516
	UINT16

读写
	3/6/16
	1

1:8个数据位
	1:8个数据位

	串行通信停止位(STOPBITS)
	0x0205 /517
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-1

0:1个停止位

1:2个停止位
	0:1个停止位



	串行通信延时响应(RESPONSEDELAY)
	0x0206 /518
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-255对应0-2550毫秒

传感器接受到主机请求命令后延时一段时间然后响应。延时时间为设置值*10毫秒。设置为0时不延时。
	0

	串行通信主动输出时间间隔(ACTIVEOUTPUTINTERVAL)
	0x0207 /519
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-255对应0-255秒

不需要主机进行请求，传感器以固定的时间间隔自动发送数据。时间间隔为设置值*1秒。设置为0时禁止主动输出功能。
	0


UINT16:16位无符号整数寄存器

INT16:16位有符号整数寄存器

6.3  Modbus寄存器参数说明

	TEMPERATURE --- 温度值

	参数范围
	-4000-8000 对应 -40.00-80.00℃
	默认值:无

	参数存储
	无
	


意义：温度测量值，负数用补码表示。
举例：如果返回的值是0702H (16进制，原码)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为02H，那么温度测量值为（07H*256+02H）/100=17.94摄氏度。

如果返回的值是FF05H (16进制，补码)，则第一字节高字节为FFH，第二字节低字节为05H，那么温度测量值为（（FFH*256+05H）-FFFFH-1H）/100 =（FF05H-FFFFH-1H）/100=-2.51摄氏度。

	EC ---电导率

	参数范围
	0-20000 对应 0-20000us/cm
	默认值: 无

	参数存储
	无
	


意义：电导率测量值。

举例：如果返回的值是071DH (16进制)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为1DH，那么测量值为（07H*256+1DH）/10000=(7*256+29) =1821。代表土壤电导率为1821us/cm
	SALINITY---盐度

	参数范围
	0-20000 对应 0-20000mg/L或ppm
	默认值: 无

	参数存储
	无
	


意义：盐度测量值。如果电导率测量值为20000us/cm,盐度系数设置为0.55，则本寄存器数据为20000*0.55=11000mg/L或ppm。

举例：如果返回的值是071DH (16进制)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为1DH，那么测量值为（07H*256+1DH）=(7*256+29) =1821。代表盐度为1821mg/L或ppm。

	TDS---总溶解固体

	参数范围
	0-20000 对应 0-20000mg/L或ppm
	默认值: 无

	参数存储
	无
	


意义：TDS测量值。如果电导率测量值为20000us/cm,TDS系数设置为0.5，则本寄存器数据为20000*0.5=10000mg/L或ppm。

举例：如果返回的值是071DH (16进制)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为1DH，那么测量值为（07H*256+1DH）=(7*256+29) =1821。代表盐度为1821mg/L或ppm。
	EC Raw AD---电导率原始AD值

	参数范围
	0-32767
	默认值: 无

	参数存储
	无
	


意义：电导率原始AD值。
举例：如果返回的值是071DH (16进制)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为1DH，那么测量值为（07H*256+1DH）/10000=(7*256+29) =1821。

	TEMPCOMPENSATEEN---温度补偿使能

	参数范围
	0: 外部温度传感器
1: 内部温度传感器

2: 关闭温度补偿
	默认值: 0

	参数存储
	立即存储
	


意义：温度补偿使能。
	ECTEMPCOFF---电导温度系数

	参数范围
	0-999对应0.0000-0.0999
	默认值: 185(0.0185)

	参数存储
	立即存储
	


意义：电导温度补偿系数
	SALINITYCOFF---盐度系数

	参数范围
	20-100对应0.20-1.00
	默认值: 55（0.55）

	参数存储
	立即存储
	


意义：盐度/电导率补偿系数 
	TDSCOFF---TDS系数

	参数范围
	20-100对应0.20-1.00
	默认值: 50（0.50）

	参数存储
	立即存储
	


意义：TDS/电导率补偿系数
	ELECTRODECONSTANT---电极系数

	参数范围
	500-1500对应0.500-1.500
	1000(1.000)

	参数存储
	立即存储
	


意义：电导率电极系数。
	ECCALIB_1413---电导率第一校准点

	参数范围
	0-65535
	223

	参数存储
	立即存储
	


意义：将电导电极插入1413us/cm(1.413ds/m)标准电导液读数稳定后，写入0xFFFF可进行校准。
	ECCALIB_12880---电导率第二校准点

	参数范围
	0-65535
	1851

	参数存储
	立即存储
	


意义：将电导电极插入12880us/cm(12.88ds/m)标准电导液读数稳定后，写入0xFFFF可进行校准。

	SLAVEADDR --- Modbus从机地址

	参数范围
	0-255
	默认值:1

	参数存储
	立即存储
	


Modbus地址，可设置为0-255。设置后,请重新将传感器上电以使设置生效。

	BAUDRATE --- 串行通信波特率

	参数范围
	0-5

0:1200bps
1:2400bps
2:4800bps
3:9600bps
4:19200bps
5:38400bps
	默认值:3

	参数存储
	立即存储
	


设置后,请重新将传感器上电以使设置生效。

	PROTOCOL --- 串行通信协议

	参数范围
	0
0:Modbus RTU
	默认值:0

	参数存储
	立即存储
	


设置后,请重新将传感器上电以使设置生效。

	PARITY --- 串行通信校验位

	参数范围
	0-2

0:无校验

1:偶校验

2:奇校验
	默认值:0

	参数存储
	立即存储
	


设置后,请重新将传感器上电以使设置生效。

	DATABITS --- 串行通信数据位

	参数范围
	1

1:8个数据位
	默认值:1，只支持8个数据位，其他无效

	参数存储
	立即存储
	


设置后,请重新将传感器上电以使设置生效。

	STOPBITS --- 串行通信停止位

	参数范围
	0-1

0:1个停止位

1:2个停止位
	默认值:0

	参数存储
	立即存储
	


设置后,请重新将传感器上电以使设置生效。

	RESPONSEDELAY --- 串行通信延时响应

	参数范围
	0-255
	默认值:0

	参数存储
	立即存储
	


串行通信延时响应在以下情况下使用:当主机发送请求命令后，模块延时(RESPONSEDELAY*10)毫秒，然后将响应数据返回给主机。比如设置RESPONSEDELAY=5，那么模块延时5*10=50毫秒后响应主机请求。设置为0时为无延时立即响应。此命令主要应用于主机从RS485发送状态切换为接收状态时速度比较慢的场合。

	ACTIVEOUTPUTINTERVAL --- 串行通信主动输出时间间隔

	参数范围
	0-255
	默认值:0

	参数存储
	立即存储
	


串行通信主动输出时间间隔在以下情况下使用:主机不需要发送请求命令，模块主动输出响应数据，输出间隔为ACTIVEOUTPUTINTERVAL秒，比如设置ACTIVEOUTPUTINTERVAL=5，那么模块每5秒按照设置的通信协议输出数据。设置为0时主动输出无效，需主机请求后方可响应。此命令主要应用于GPRS等无线传输时，需要终端节点主动发送数据的场合。

注意:当设置为主动输出数据时，RS485总线上只能连接一个模块，以避免总线数据冲突。

注意:请使用按键恢复出厂设置以退出主动输出模式。

6.4  Modbus协议通信样例

以下说明中，0x开头或者H结尾的数据为16进制数据。Modbus协议有两种常用寄存器类型：

（1） 保持寄存器，存储数据掉电不丢失，是可读可写的。通常用功能号3（0x03）读取，用功能号6（0x06）或者16（0x10）写入。

（2） 输入寄存器，用来存储一些只读的物理量，比如温度值，是只读的。通常用功能号4（0x04）读取。
6.4.1  功能号3通信样例

通用请求格式：AA 03 RRRR NNNN CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	03
	1字节
	功能号为3

	RRRR
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	NNNN
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	CCCC
	2字节
	CRC校验


通用响应格式：AA 03 MM VV0 VV1 VV2 VV3… CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	03
	1字节
	功能号为3

	MM
	1字节
	返回寄存器值的数据字节数量

	VV0，VV1
	2字节
	返回的第一个寄存器值

	VV2，VV3
	2字节
	返回的第二个寄存器值

	…
	…
	返回的第N个寄存器值（N=MM/2）

	CCCC
	2字节
	CRC校验


举例：以读寄存器0x0200-0x0201，即从机地址以及波特率为例

请求：01 03 0200 0002 C5B3
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x03

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0200

	寄存器数量
	2字节
	0x0002

	校验
	2字节
	0xC5B3


响应：01 03 04 00 01 00 03 EB F2
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x03

	有效字节数
	1字节
	0x04

	从机地址寄存器值
	2字节
	0x00（从机地址高字节）

	
	
	0x01（从机地址低字节）

	波特率寄存器值
	2字节
	0x00（波特率高字节）

	
	
	0x03（波特率低字节）

	校验
	2字节
	0xEBF2


6.4.2  功能号4通信样例

通用请求格式：AA 04 RRRR NNNN CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	04
	1字节
	功能号为4

	RRRR
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	NNNN
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	CCCC
	2字节
	CRC校验


通用响应格式：AA 04 MM VV0 VV1 VV2 VV3… CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	04
	1字节
	功能号为4

	MM
	1字节
	返回寄存器值的数据字节数量

	VV0，VV1
	2字节
	返回的第一个寄存器值

	VV2，VV3
	2字节
	返回的第二个寄存器值

	…
	…
	返回的第N个寄存器值（N=MM/2）

	CCCC
	2字节
	CRC校验


举例：以读寄存器0x0000-0x0002，即读取温度，保留寄存器，电导率值
请求：01 04 0000 0003 B00B
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x04

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0000

	寄存器数量
	2字节
	0x0003

	校验
	2字节
	0xB00B


响应：01 04 06 08 16 00 00 05 78 2B 6A
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x04

	有效字节数
	1字节
	0x06

	温度寄存器值
	2字节
	0x08

	
	
	0x16

	保留寄存器值
	2字节
	0x00

	
	
	0x00

	电导率寄存器值
	2字节
	0x05

	
	
	0x78

	校验
	2字节
	0x2B6A


6.4.3  功能号6通信样例

通用请求格式：AA 06 RRRR VVVV CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	06
	1字节
	功能号为6

	RRRR
	2字节
	寄存器地址，高字节在前

	VVVV
	2字节
	要写入寄存器的数值，高字节在前

	CCCC
	2字节
	CRC校验


通用响应格式：AA 06 RRRR VVVV CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	06
	1字节
	功能号为6

	RRRR
	2字节
	寄存器地址，高字节在前

	VVVV
	2字节
	要写入寄存器的数值，高字节在前

	CCCC
	2字节
	CRC校验


举例：以写寄存器0x0020，即温度补偿使能为例
请求：01 06 0020 0000 8800

	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x06

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0020

	寄存器值
	2字节
	0x0000

	校验
	2字节
	0x8800


响应：01 06 0020 0000 8800
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x06

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0020

	寄存器值
	2字节
	0x0000

	校验
	2字节
	0x8800


6.4.4  功能号16通信样例

通用请求格式：AA 10 RRRR NNNN MM VVVV1 VVVV2 …CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	10(16进制)
	1字节
	功能号为16（十进制）

	RRRR
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	NNNN
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	MM
	1字节
	要写入寄存器的数值的字节个数

	VVVV1
	2字节
	要写入第一个寄存器的数值，高字节在前

	VVVV2
	2字节
	要写入第二个寄存器的数值，高字节在前

	…
	…
	要写入第N个寄存器的数值，高字节在前

N=MM/2

	CCCC
	2字节
	CRC校验


通用响应格式：AA 10 RRRR NNNN CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	10(16进制)
	1字节
	功能号为16（十进制）

	RRRR
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	NNNN
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	CCCC
	2字节
	CRC校验


举例：以写寄存器0x0200-0x0201，即设置从机地址为1，波特率为19200bps为例

请求：01 10 0200 0002 04 0001 0004 BACC 

	0x01
	1字节
	设备地址

	0x10(16进制)
	1字节
	功能号为16（十进制）

	0x0200
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	0x0002
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	0x04
	1字节
	要写入寄存器的数值的字节个数

	0x0001
	2字节
	要写如的从站地址寄存器值为1

	0x0004
	2字节
	要写如的波特率寄存器值为4

	0xBACC
	2字节
	CRC校验


响应：01 10 0200 0002 4070

	0x01
	1字节
	设备地址

	0x10(16进制)
	1字节
	功能号为16（十进制）

	0x0200
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	0x0002
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	0x4070
	2字节
	CRC校验


6.4.5  CRC16校验算法及例程

例程：

//-----------------------------------------------------------------------------

//CRC计算C51语言函数如下

//输入参数1：snd，待校验的字节数组名

//输入参数2：num，待校验的字节总数

//函数返回值：校验和

//-----------------------------------------------------------------------------

unsigned int calc_crc16 (unsigned char *snd, unsigned char num)

{

unsigned char i, j;

unsigned int c,crc=0xFFFF;

for(i = 0; i < num; i ++)

{

c = snd[i] & 0x00FF; 

crc ^= c; 

for(j = 0;j < 8; j ++)

{

if (crc & 0x0001)

{

crc>>=1; 

crc^=0xA001; 

}

else 

{

crc>>=1; 

      }

}

}

return(crc); 

}

举例：以读寄存器0x0000-0x0002，即读取温度，保留寄存器，电导率值

主机请求：01 04 0000 0003 B00B （8个字节）

	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x04

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0000

	寄存器数量
	2字节
	0x0003

	校验
	2字节
	0xB00B


当主机需要发送数据给传感器以前，将需要进行发送校验的数据存储到snd数组中（01 04 00 00 00 03共6个字节），其中num=6

伪代码如下：

unsigned char request[8]={01,04,00,00,00,03,00,00};//最后两个00,00是CRC校验

unsigned char num=6;//计算数组前6个字节的CRC校验

unsigned int crc16=0;

crc16= calc_crc16 (request, num);

request[6]= crc16%256;//把crc校验存储到要发送的数组中

request[7]= crc16/256;

CommPort.Send(request, 8);//通过串口发送数据

传感器响应：01 04 06 08 16 00 00 05 78 2B 6A （11个字节）

	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x04

	有效字节数
	1字节
	0x06

	温度寄存器值
	2字节
	0x08

	
	
	0x16

	体积含水率寄存器值
	2字节
	0x00

	
	
	0x00

	电导率寄存器值
	2字节
	0x05

	
	
	0x78

	校验
	2字节
	0x2B6A


当主机接收到传感器返回的11个字节数据后，进行以下crc计算操作，其中num=11

伪代码如下：

unsigned char response[11]={ 01 04 06 08 16 00 00 05 78 2B 6A };//最后两个字节是传感器返回的CRC校验

unsigned char num=11;//计算整个返回的11个字节的CRC校验

unsigned int crc16=0;

crc16= calc_crc16 (response, num);

if(crc16==0)

{

//crc校验正确，可以使用返回的数据
}

else

{

//crc校验错误，不能使用返回的数据
}

得到返回结果为0时那么校验成功，如果校验失败返回为非零值。如果校验不成功，说明传输过程发生错误，应放弃此次采集到的数据，重新采集。

校验成功后，使用以下公式计算温度（负数以补码表示）和电导率，H结尾的为16进制数据：

温度=（08H*256+16H）/100=2070/100=20.70 ℃
电导率=05H*256+78H=5*256+120 =1400 us/cm
6.5  使用串口调试软件通信

用户可使用任意一款串口调试软件与传感器进行通信，通信时需注意，选择正确的串口，波特率，以及其他串口通信参数，需要发送和接收的数据均要以16进制进行传输以及显示。

[image: image7.png][] ER htp/www.meus1.com, Emailz meus2@ 1 (= |

0103 05 05 49 0F A2 02 42 9€ 4E | |

|
ATF TS EiEt | BFE0 | BRED [V HEXET
208 [conz v| @ xfE0 ki) WWW.McU51.COM Eind
- = <IDOCTIPE HTHL PUBLIC ~/WAZ/DT HIHL 4
BRI T | <WIMLEADTILES G Found /TILES
ww(e  v| roeme 1000 meAR g ieans i ot Found</mILE>
fllarall ~|| 7 Hexgir T oEERT TML><HEAD >< TITLE>Not Found</TITLE>
kit [None v | FREMAE: [_EE | MLCHEAD><TITLE>NGt Found</TITLE>
szl |None = [01 04 0000 0003 BODB

v mcus1corr 56 Rt |CoM2EHTIF 3600bps &1 [CTS=0 DSR=0 ALSD=0






                    - 17 -

_1234567890

_1234567891

