

KZEC10土壤水分/电导率/温度传感器

说明书
1技术参数
	技术参数

	信号输出类型
	电压输出0-2V

（输出阻抗约0欧）
	电流输出4-20mA

（负载电阻<500ohm）
	RS485接口

Modbus协议

	供电电压
	3.9-30V/DC直流
	12-30V/DC直流
	3.9-30V/DC直流

	静态功耗
	6mA@24V DC直流
	50mA@24V DC直流

(两电流输出通道均为20mA)
	6mA@24V DC直流

	土壤水分量程
	可选量程：0-50%，0-100%

分辨率：0-50%内0.03%，50-100%内1%

精度：0-50%内2%，50-100%内3%

	电导率量程
	可选量程：0-5000us/cm，10000us/cm，20000us/cm

分辨率：0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm

精度0-10000us/cm范围内为±3%; 10000-20000us/cm范围内为±5%

	电导率温度补偿
	内置温度补偿传感器，补偿范围0-50℃

	温度测量量程
	量程：-40~80℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.5℃

	测量原理与测量方式
	土壤水分FDR方法，土壤电导率交流电桥法

土壤原位插入或浸没入培养液、水肥一体营养液中直接测试

	防护等级
	IP68浸没水中可长期使用

	运行环境
	-40~85℃

	探针材料
	防腐特制电极

	密封材料
	黑色阻燃环氧树脂

	安装方式
	全部埋入或探针全部插入被测介质

	默认线缆长度
	2米，线缆长度可按要求定制

	连接方式
	预装冷压端子

	外形尺寸
	45*15*145mm

	电极长度
	70mm


2  传感器接线
	型号
	接线图

	电压输出型
	红色(V+): 电源正

黑色(G): 电源地

蓝色(O1): 输出信号(选型可为土壤水分，电导率，温度输出)

棕色(O2): 输出信号(选型可为土壤水分，电导率，温度输出) [image: image1.png]Ee: o1

S8

BHiRHR ;

@ HaERSHERERAEHAR





	电流输出型
	红色(V+): 电源正

黑色(G): 电源地

蓝色(O1): 输出信号(选型可为土壤水分，电导率，温度输出)

棕色(O2): 输出信号(选型可为土壤水分，电导率，温度输出) [image: image2.png]Ee: 01

@

BiRHRIR _;

@ »ormsERERaRHAR





	RS485接口型

Modbus协议
	红色(V+): 电源正

黑色(G): 电源地

黄色(T+): RS485+/A/T+

白色(T-): RS485-/B/T-

绿色(SET): 接V+(电源正)时上电启动模块进入“设置模式”。不连接或者接G(电源地)时上电启动进入“运行模式”。

[image: image3.png]RS485EIRE

BiRHRIR ;_

[ sorsassi (eapuat b EARSASSEOMBMAR EE )




模块的配置参数如Modbus地址，波特率，校验位，通讯协议等是由模块内部的EEPROM（掉电存储设备）内存储的。有时会忘记这些参数的具体配置而导致不能与模块进行通讯。为了防止这个问题，模块有一特殊的模式称作“设置模式”。当模块以“设置模式”上电启动时，模块会以以下参数进行通讯：

1. Modbus地址固定为0

2. 通信配置为9600,N,8,1（9600bps，无校验位，8个数据位，一个停止位）

3. 通信协议为Modbus-RTU

EEPROM中的配置参数不会因为模块进入“设置模式”时而改变，当模块处于“运行模式”时仍会按照EEPROM中的这些配置参数进行通讯。


3  外型尺寸

[image: image4.png]15mm

45mm

wwoL

13mm




4  安装与测量

    由于电极直接测定土壤中的可溶盐离子的电导率，因此土壤体积含水率需高于约20%时土壤中的可溶离子才能正确反映土壤的电导率。在长期观测时，灌溉或者降雨后的测量值更接近真实水平。如果进行速测，可先在被测土壤处浇水，待水分充分渗透后进行测量。

    （1）快速测量法：选定合适的测量地点，避开石块，确保电极不会碰到石块之类坚硬物体，按照所需测量深度刨开表层土，保持下面土壤原有的松紧程度，握紧传感器体垂直插入土壤，插入时不可前后左右晃动，确保与土壤紧密接触。一个测点的小范围内建议测多次求平均。

    （2）埋地测量法：根据需要的深度，垂直挖直径大于20厘米的坑，深度按照测量需要，然后在既定深度将传感器钢针水平插入坑壁，将坑填埋压实，确保电极与土壤紧密接触。稳定一段时间后，即可进行连续数天、数月乃至更长时间按的测量和记录。

    如果在较坚硬的地表测量时，应先钻孔（孔径应小于探针直径），再插入土壤中并将土压实然后测量；传感器应防止剧烈振动和冲击，更不能用硬物敲击。由于传感器为黑色封装，在强烈阳光的照射下会使传感器使急剧升温（可达5０℃以上），为了防止过高温度对传感器的温度测量产生影响，请在田间或野外使用时注意遮阳与防护。

5  土壤电导率，温度与输出的换算
	型号
	参数范围
	换算关系

	电压输出0-2V
	对应温度-40-80℃


	温度=60.0*电压-40。如测量到电压为1.0V，则温度=60.0*1.0-40=20.00℃。

	
	对应含水率0-50%
	含水率=25*电压。如测量到电压为0.3V，则电导率=25*0.3=7.5%。

	
	对应含水率0-100%
	含水率=50*电压。如测量到电压为0.3V，则电导率=50*0.3=15%。

	
	对应电导率0-5000us/cm
	电导率=2500*电压。如测量到电压为0.3V，则电导率=2500*0.3=750us/cm。

	
	对应电导率0-10000us/cm
	电导率=5000*电压。如测量到电压为0.3V，则电导率=5000*0.3=1500us/cm。

	
	对应电导率0-20000us/cm
	电导率=10000*电压。如测量到电压为0.3V，则电导率=10000*0.3=3000us/cm。


	电流输出4-20mA
	对应温度-40-80℃


	温度=7.5*电流-70。如测量到电流为10mA，则温度=7.5*10-70=5.00℃。

	
	对应含水率0-50%
	含水率= 3.125 *(电流-4)。如测量到电流为6.4mA，则电导率= 3.125*(6.4-4)=7.50%

	
	对应含水率0-100%
	含水率= 6.25 *(电流-4)。如测量到电流为6.4mA，则电导率=6.25*(6.4-4)=15%

	
	对应电导率0-5000us/cm
	电导率= 312.50 *(电流-4)。如测量到电流为6.4mA，则电导率= 312.50*(6.4-4)=750us/cm

	
	对应电导率0-10000us/cm
	电导率= 625 *(电流-4)。如测量到电流为6.4mA，则电导率=625*(6.4-4)=1500us/cm

	
	对应电导率0-20000us/cm
	电导率= 1250 *(电流-4)。如测量到电流为6.4mA，则电导率=1250*(6.4-4)=3000us/cm

	RS485接口

Modbus协议
	对应含水率0-100%


	含水率=含水率存器值/100。如读取到的数据为2013，则含水率= 2013/100=20.13%。

	
	对应温度-40-80℃


	温度=温度寄存器值/100。如读取到的数据为2013，则温度= 2013/100=20.13℃。

	
	对应电导率

	电导率=电导率寄存器值。如读取到的数据为1568，则电导率= 1568us/cm。

	客户订制
	订制型号的输出请联系技术支持。


注：公式中电压单位为伏(V), 电流单位为毫安(mA)

6  RS485通信与协议

6.1  Modbus通信协议

Modbus是一种串行通信协议，是多种仪器仪表以及智能传感器在通信接口方面的标准，在智能传感器中有着广泛的应用。Modbus协议是一个主从架构的协议。有一个主节点，其他使用Modbus协议参与通信的节点是从节点。每一个从设备都有一个唯一的设备地址。

传感器具有RS485接口，支持Modbus协议。通讯参数出厂默认值为：波特率9600bps，一个起始位，8个数据位，无校验，一个停止位。通讯协议为Modbus RTU协议。通讯参数可由设置程序或者Modbus命令改变，通信参数改变后需要重新对传感器进行上电方可生效。
6.2  Modbus寄存器

	参数名称
	寄存器地址

(16进制/10进制)
	参数

类型
	Modbus

功能号
	参数范围及说明
	默认值

	温度值

TEMPRATURE
	0x0000 /0
	INT16

只读
	3/4
	-4000-8000对应-40.00~80.00℃。
	N/A

	体积含水率

VWC
	0x0001 /1
	UINT16

只读
	3/4
	0-10000对应0-100%
	N/A

	电导率

EC
	0x0002 /2
	UINT16

只读
	3/4
	0-20000对应0-20000us/cm
	N/A

	盐度

SALINITY
	0x0003 /3
	UINT16

只读
	3/4
	0-20000对应0-20000mg/L
	N/A

	总溶解固体
TDS
	0x0004 /4
	UINT16

只读
	3/4
	0-20000对应0-20000mg/L
	N/A

	介电常数

EPSILON
	0x0005 /5
	UINT16

只读
	3/4
	0-8200对应

0.00~82.00
	N/A

	
	
	
	
	
	

	土壤类型

SOILTYPE
	0x0020 /32
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-3

0:矿物土

1:沙土

2:粘土

3:有机质土
	0:矿物土



	温度单位

TEMPUNIT
	0x0021 /33
	UINT16

读写
	3/6/16
	0: 摄氏度℃

1: 华氏度℉
	0

	电导温度系数

ECTEMPCOFF
	0x0022 /34
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-100对应0.0%-10.0%
	20（2%）

	盐度系数

SALINITYCOFF
	0x0023 /35
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-100对应0.00-1.00
	55（0.55）

	TDS系数

TDSCOFF
	0x0024 /36
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-100对应0.00-1.00
	50（0.5）

	测量方式

MEASUREMETHOD
	0x0025 /37
	UINT16

读写
	3/6/16
	0: 连续测量

1: 请求数据时测量
	1

	
	
	
	
	
	

	Modbus从机地址(ADDRESS)
	0x0200 /512
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-255
	1

	串行通信波特率(BAUDRATE)
	0x0201 /513
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-6

0:1200bps
1:2400bps
2:4800bps
3:9600bps
4:19200bps
5:38400bps
	3:9600bps


	串行通信协议(PROTOCOL)
	0x0202 /514
	UINT16

读写
	3/6/16
	0~1
0:Modbus RTU
1:Modbus ASCii
	0:Modbus RTU


	串行通信校验位(PARITY)
	0x0203 /515
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-2

0:无校验

1:偶校验

2:奇校验
	0:无校验



	串行通信数据位(DATABITS)
	0x0204 /516
	UINT16

读写
	3/6/16
	1

1:8个数据位
	1:8个数据位

	串行通信停止位(STOPBITS)
	0x0205 /517
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-1

0:1个停止位

1:2个停止位
	0:1个停止位



	串行通信延时响应(RESPONSEDELAY)
	0x0206 /518
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-255对应0-2550毫秒

传感器接受到主机请求命令后延时一段时间然后响应。延时时间为设置值*10毫秒。设置为0时不延时。
	0

	串行通信主动输出时间间隔(ACTIVEOUTPUTINTERVAL)
	0x0207 /519
	UINT16

读写
	3/6/16
	0-255对应0-255秒

不需要主机进行请求，传感器以固定的时间间隔自动发送数据。时间间隔为设置值*1秒。设置为0时禁止主动输出功能。
	0


UINT16:16位无符号整数寄存器

INT16:16位有符号整数寄存器

6.3  Modbus寄存器参数说明

	TEMPERATURE --- 温度值

	参数范围
	-4000-8000 对应 -40.00~80.00℃
	默认值:无

	参数存储
	无
	


意义：温度测量值，负数用补码表示。

举例：如果返回的值是0702H (16进制，原码)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为02H，那么温度测量值为（07H*256+02H）/100=17.94摄氏度。

如果返回的值是FF05H (16进制，补码)，则第一字节高字节为FFH，第二字节低字节为05H，那么温度测量值为（（FFH*256+05H）-FFFFH-1H）/100 =（FF05H-FFFFH-1H）/100=-2.51摄氏度。

	VWC ---体积含水率

	参数范围
	0-10000对应0-100%
	默认值: 无

	参数存储
	无
	


意义：体积含水率测量值。

举例：如果返回的值是071DH (16进制)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为1DH，那么测量值为（07H*256+1DH）/10000=(7*256+29) =1821。代表体积含水率为18.21%
	EC ---电导率

	参数范围
	0-20000 对应 0-20000us/cm
	默认值: 无

	参数存储
	无
	


意义：电导率测量值。

举例：如果返回的值是071DH (16进制)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为1DH，那么测量值为（07H*256+1DH）/10000=(7*256+29) =1821。代表土壤电导率为1821us/cm
	SALINITY---盐度

	参数范围
	0-20000 对应 0-20000mg/L
	默认值: 无

	参数存储
	无
	


意义：盐度测量值。

举例：如果返回的值是071DH (16进制)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为1DH，那么测量值为（07H*256+1DH）/10000=(7*256+29) =1821。代表土壤盐度为1821mg/L

	TDS---总溶解固体

	参数范围
	0-20000 对应 0-20000mg/L
	默认值: 无

	参数存储
	无
	


意义：TDS测量值。

举例：如果返回的值是071DH (16进制)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为1DH，那么测量值为（07H*256+1DH）/10000=(7*256+29) =1821。代表TDS为1821mg/L
	EPSILON---介电常数

	参数范围
	0-8200对应0.00-82.00
	默认值: 无

	参数存储
	无
	


意义：介电常数。

举例：如果返回的值是071DH (16进制)，则第一字节高字节为07H，第二字节低字节为1DH，那么测量值为（07H*256+1DH）/10000=(7*256+29) =1821。代表介电常数为18.21
	TEMPUNIT---温度单位

	参数范围
	0：摄氏度℃

1：华氏度℉
	默认值: 0

	参数存储
	立即存储
	


意义：温度单位。
	ECTEMPCOFF---电导温度系数

	参数范围
	0-100对应0.0%-10.0%
	默认值: 20（2%）

	参数存储
	立即存储
	


意义：电导温度补偿系数
	SALINITYCOFF---盐度系数

	参数范围
	0-100对应0.00-1.00
	默认值: 55（0.55）

	参数存储
	立即存储
	


意义：盐度/电导率补偿系数 
	TDSCOFF---TDS系数

	参数范围
	0-100对应0.00-1.00
	默认值: 50（0.50）

	参数存储
	立即存储
	


意义：TDS/电导率补偿系数
	MEASMUREMETHOD---测量方式

	参数范围
	0: 连续测量

1: 请求数据时测量
	默认值: 1

	参数存储
	立即存储
	


意义：连续测量时，上电后会连续进行数据测量；请求数据时测量，上电后不会进行数据测量，只有在请求相关寄存器数值时才进行测量，可最大限度的降低功耗节省电力。传感器处于请求数据时测量的情况下，通信响应时间将增加约80毫秒。
	SLAVEADDR --- Modbus从机地址

	参数范围
	0-255
	默认值:1

	参数存储
	立即存储
	


Modbus地址，可设置为0-255。设置后,请重新将传感器上电以使设置生效。

	BAUDRATE --- 串行通信波特率

	参数范围
	0-5

0:1200bps
1:2400bps
2:4800bps
3:9600bps
4:19200bps
5:38400bps
	默认值:3

	参数存储
	立即存储
	


设置后,请重新将传感器上电以使设置生效。

	PROTOCOL --- 串行通信协议

	参数范围
	0~1
0:Modbus RTU
1:Modbus ASCii
	默认值:0

	参数存储
	立即存储
	


设置后,请重新将传感器上电以使设置生效。

	PARITY --- 串行通信校验位

	参数范围
	0-2

0:无校验

1:偶校验

2:奇校验
	默认值:0

	参数存储
	立即存储
	


设置后,请重新将传感器上电以使设置生效。

	DATABITS --- 串行通信数据位

	参数范围
	1

1:8个数据位
	默认值:1，只支持8个数据位，其他无效

	参数存储
	立即存储
	


设置后,请重新将传感器上电以使设置生效。

	STOPBITS --- 串行通信停止位

	参数范围
	0-1

0:1个停止位

1:2个停止位
	默认值:0

	参数存储
	立即存储
	


设置后,请重新将传感器上电以使设置生效。

	RESPONSEDELAY --- 串行通信延时响应

	参数范围
	0-255
	默认值:0

	参数存储
	立即存储
	


串行通信延时响应在以下情况下使用:当主机发送请求命令后，模块延时(RESPONSEDELAY*10)毫秒，然后将响应数据返回给主机。比如设置RESPONSEDELAY=5，那么模块延时5*10=50毫秒后响应主机请求。设置为0时为无延时立即响应。此命令主要应用于主机从RS485发送状态切换为接收状态时速度比较慢的场合。

	ACTIVEOUTPUTINTERVAL --- 串行通信主动输出时间间隔

	参数范围
	0-255
	默认值:0

	参数存储
	立即存储
	


串行通信主动输出时间间隔在以下情况下使用:主机不需要发送请求命令，模块主动输出响应数据，输出间隔为ACTIVEOUTPUTINTERVAL秒，比如设置ACTIVEOUTPUTINTERVAL=5，那么模块每5秒按照设置的通信协议输出数据。设置为0时主动输出无效，需主机请求后方可响应。此命令主要应用于GPRS等无线传输时，需要终端节点主动发送数据的场合。

注意:当设置为主动输出数据时，RS485总线上只能连接一个模块，以避免总线数据冲突。

6.4  Modbus协议通信样例

以下说明中，0x开头或者H结尾的数据为16进制数据。Modbus协议有两种常用寄存器类型：

（1） 保持寄存器，存储数据掉电不丢失，是可读可写的。通常用功能号3（0x03）读取，用功能号6（0x06）或者16（0x10）写入。

（2） 输入寄存器，用来存储一些只读的物理量，比如温度值，是只读的。通常用功能号4（0x04）读取。
6.4.1  功能号3通信样例

通用请求格式：AA 03 RRRR NNNN CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	03
	1字节
	功能号为3

	RRRR
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	NNNN
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	CCCC
	2字节
	CRC校验


通用响应格式：AA 03 MM VV0 VV1 VV2 VV3… CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	03
	1字节
	功能号为3

	MM
	1字节
	返回寄存器值的数据字节数量

	VV0，VV1
	2字节
	返回的第一个寄存器值

	VV2，VV3
	2字节
	返回的第二个寄存器值

	…
	…
	返回的第N个寄存器值（N=MM/2）

	CCCC
	2字节
	CRC校验


举例：以读寄存器0x0200-0x0201，即从机地址以及波特率为例

请求：01 03 0200 0002 C5B3
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x03

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0200

	寄存器数量
	2字节
	0x0002

	校验
	2字节
	0xC5B3


响应：01 03 04 00 01 00 03 EB F2
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x03

	有效字节数
	1字节
	0x04

	从机地址寄存器值
	2字节
	0x00（从机地址高字节）

	
	
	0x01（从机地址低字节）

	波特率寄存器值
	2字节
	0x00（波特率高字节）

	
	
	0x03（波特率低字节）

	校验
	2字节
	0xEBF2


6.4.2  功能号4通信样例

通用请求格式：AA 04 RRRR NNNN CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	04
	1字节
	功能号为4

	RRRR
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	NNNN
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	CCCC
	2字节
	CRC校验


通用响应格式：AA 04 MM VV0 VV1 VV2 VV3… CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	04
	1字节
	功能号为4

	MM
	1字节
	返回寄存器值的数据字节数量

	VV0，VV1
	2字节
	返回的第一个寄存器值

	VV2，VV3
	2字节
	返回的第二个寄存器值

	…
	…
	返回的第N个寄存器值（N=MM/2）

	CCCC
	2字节
	CRC校验


举例：以读寄存器0x0000-0x0003，即读取温度，含水率，电导率值

请求：01 04 0000 0003 B00B
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x04

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0000

	寄存器数量
	2字节
	0x0003

	校验
	2字节
	0xB00B


响应：01 04 06 08 90 0E 93 02 4E D2 57
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x04

	有效字节数
	1字节
	0x06

	温度寄存器值
	2字节
	0x08

	
	
	0x90

	体积含水率寄存器值
	2字节
	0x0E

	
	
	0x93

	电导率寄存器值
	2字节
	0x02

	
	
	0x4E

	校验
	2字节
	0xD257


6.4.3  功能号6通信样例

通用请求格式：AA 06 RRRR VVVV CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	06
	1字节
	功能号为6

	RRRR
	2字节
	寄存器地址，高字节在前

	VVVV
	2字节
	要写入寄存器的数值，高字节在前

	CCCC
	2字节
	CRC校验


通用响应格式：AA 06 RRRR VVVV CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	06
	1字节
	功能号为6

	RRRR
	2字节
	寄存器地址，高字节在前

	VVVV
	2字节
	要写入寄存器的数值，高字节在前

	CCCC
	2字节
	CRC校验


举例：以写寄存器0x0021，即温度单位为华氏度℉例

请求：01 06 0021 0001 1800
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x06

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0021

	寄存器数量
	2字节
	0x0001

	校验
	2字节
	0x1800


响应：01 06 0021 0001 1800
	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x06

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0021

	寄存器数量
	2字节
	0x0001

	校验
	2字节
	0x1800


6.4.4  功能号16通信样例

通用请求格式：AA 10 RRRR NNNN MM VVVV1 VVVV2 …CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	10(16进制)
	1字节
	功能号为16（十进制）

	RRRR
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	NNNN
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	MM
	1字节
	要写入寄存器的数值的字节个数

	VVVV1
	2字节
	要写入第一个寄存器的数值，高字节在前

	VVVV2
	2字节
	要写入第二个寄存器的数值，高字节在前

	…
	…
	要写入第N个寄存器的数值，高字节在前

N=MM/2

	CCCC
	2字节
	CRC校验


通用响应格式：AA 10 RRRR NNNN CCCC

	AA
	1字节
	设备地址，范围0-255

	10(16进制)
	1字节
	功能号为16（十进制）

	RRRR
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	NNNN
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	CCCC
	2字节
	CRC校验


举例：以写寄存器0x0200-0x0201，即设置从机地址为1，波特率为19200bps为例

请求：01 10 0200 0002 04 0001 0004 BACC 

	0x01
	1字节
	设备地址

	0x10(16进制)
	1字节
	功能号为16（十进制）

	0x0200
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	0x0002
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	0x04
	1字节
	要写入寄存器的数值的字节个数

	0x0001
	2字节
	要写如的从站地址寄存器值为1

	0x0004
	2字节
	要写如的波特率寄存器值为4

	0xBACC
	2字节
	CRC校验


响应：01 10 0200 0002 4070

	0x01
	1字节
	设备地址

	0x10(16进制)
	1字节
	功能号为16（十进制）

	0x0200
	2字节
	起始寄存器地址，高字节在前

	0x0002
	2字节
	要读取的寄存器数量N，高字节在前

	0x4070
	2字节
	CRC校验


6.4.5  CRC16校验算法及例程

例程：

//-----------------------------------------------------------------------------

//CRC计算C51语言函数如下

//输入参数1：snd，待校验的字节数组名

//输入参数2：num，待校验的字节总数

//函数返回值：校验和

//-----------------------------------------------------------------------------

unsigned int calc_crc16 (unsigned char *snd, unsigned char num)

{

unsigned char i, j;

unsigned int c,crc=0xFFFF;

for(i = 0; i < num; i ++)

{

c = snd[i] & 0x00FF; 

crc ^= c; 

for(j = 0;j < 8; j ++)

{

if (crc & 0x0001)

{

crc>>=1; 

crc^=0xA001; 

}

else 

{

crc>>=1; 

      }

}

}

return(crc); 

}

举例：以读寄存器0x0000-0x0002，即读取温度，含水率，电导率值

主机请求：01 04 0000 0003 B00B （8个字节）

	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x04

	起始寄存器地址
	2字节
	0x0000

	寄存器数量
	2字节
	0x0003

	校验
	2字节
	0xB00B


当主机需要发送数据给传感器以前，将需要进行发送校验的数据存储到snd数组中（01 04 00 00 00 03共6个字节），其中num=6

伪代码如下：

unsigned char request[8]={01,04,00,00,00,03,00,00};//最后两个00,00是CRC校验

unsigned char num=6;//计算数组前6个字节的CRC校验

unsigned int crc16=0;

crc16= calc_crc16 (request, num);

request[6]= crc16%256;//把crc校验存储到要发送的数组中

request[7]= crc16/256;

CommPort.Send(request, 8);//通过串口发送数据

传感器响应：01 04 06 08 90 0E 93 02 4E D2 57 （11个字节）

	设备地址
	1字节
	0x01

	功能号
	1字节
	0x04

	有效字节数
	1字节
	0x06

	温度寄存器值
	2字节
	0x08

	
	
	0x90

	体积含水率寄存器值
	2字节
	0x0E

	
	
	0x93

	电导率寄存器值
	2字节
	0x02

	
	
	0x4E

	校验
	2字节
	0xD257


当主机接收到传感器返回的11个字节数据后，进行以下crc计算操作，其中num=11

伪代码如下：

unsigned char response[11]={ 01 04 06 08 90 0E 93 02 4E D2 57};//最后两个字节是传感器返回的CRC校验

unsigned char num=11;//计算整个返回的11个字节的CRC校验

unsigned int crc16=0;

crc16= calc_crc16 (response, num);

if(crc16==0)

{

//crc校验正确，可以使用返回的数据
}

else

{

//crc校验错误，不能使用返回的数据
}

得到返回结果为0时那么校验成功，如果校验失败返回为非零值。如果校验不成功，说明传输过程发生错误，应放弃此次采集到的数据，重新采集。

校验成功后，使用以下公式计算温度（负数以补码表示）和电导率，H结尾的为16进制数据：

温度=（08H*256+90H）/100=2192/100=21.92 ℃

体积含水率=（0EH*256+93H）/100=3731/100=37.31%
电导率=02H*256+4EH=2*256+78 =590 us/cm
6.5  使用串口调试软件通信

用户可使用任意一款串口调试软件与传感器进行通信，通信时需注意，选择正确的串口，波特率，以及其他串口通信参数，需要发送和接收的数据均要以16进制进行传输以及显示。

[image: image5.png][] ER htp/www.meus1.com, Emailz meus2@ 1 (= |

0103 05 05 49 0F A2 02 42 9€ 4E | |

|
ATF TS EiEt | BFE0 | BRED [V HEXET
208 [conz v| @ xfE0 ki) WWW.McU51.COM Eind
- = <IDOCTIPE HTHL PUBLIC ~/WAZ/DT HIHL 4
BRI T | <WIMLEADTILES G Found /TILES
ww(e  v| roeme 1000 meAR g ieans i ot Found</mILE>
fllarall ~|| 7 Hexgir T oEERT TML><HEAD >< TITLE>Not Found</TITLE>
kit [None v | FREMAE: [_EE | MLCHEAD><TITLE>NGt Found</TITLE>
szl |None = [01 04 0000 0003 BODB

v mcus1corr 56 Rt |CoM2EHTIF 3600bps &1 [CTS=0 DSR=0 ALSD=0






                           - 8 -

