                                               气象多要素百叶箱使用说明书(485型) V4.2

KZ-BY-D
气象多要素百叶箱

使用说明书                                  （485型）
[image: image1.png]



目录

3

1. 产品介绍

4

2. 设备安装说明

6

3. 配置软件安装及使用 

6

4. 通信协议

9

5. 常见问题及解决办法

10

6. 联系方式

10

7. 文档历史

11

附录：壳体尺寸



1. 产品介绍
1.1 产品概述

该一体式百叶箱可广泛适用于环境检测，集噪声采集、PM2.5和PM10、温湿度、大气压力、光照于一体，安装在百叶盒内，设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议，RS485信号输出，通信距离最大可达2000米（实测）。该变送器广泛适用于需要测量环境温湿度、噪声、空气质量、大气压力光照等各种场合，安全可靠，外观美观，安装方便，经久耐用。
1.2 功能特点

本产品体积小、重量轻，采用优质抗紫外线材质，使用寿命长，采用高灵敏度的探头，信号稳定，精度高。关键部件采用进口器件，稳定可靠，具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

噪声采集，测量精确，量程高达30dB~130dB。

PM2.5和PM10同时采集，量程：0-1000ug/m3，分辨率1ug/m3，独有双频数据采集及自动标定技术，一致性高。

测量环境温湿度，测量单元为瑞士进口，测量准确，量程-40~120度。

宽范围0-120Kpa气压量程，可应用于各种海拔高度。

光照采集模块采用高灵敏度的感光探头，光照强度量程0~20万Lux。

采用专用的485电路，通信稳定，10~30V宽电压范围供电。
1.3 主要技术指标

	直流供电（默认）
	10-30VDC

	最大功耗
	RS485输出
	0.8W

	精度


	湿度
	±3%RH(60%RH,25℃)

	
	温度
	±0.5℃（25℃）

	
	光照强度
	±7%（25℃）

	
	大气压力
	±0.15Kpa@25℃ 101Kpa

	
	噪声
	±0.5dB（在参考音准，94dB@1kHz）

	
	PM2.5
	颗粒物计数效率：
50%@0.3um，98%@>=0.5um。

±10ug/m3@0~100ug/m3

	        量程
	湿度
	0%RH~99%RH

	
	温度
	-40℃~+120℃

	
	光照强度
	0~20万Lux

	
	大气压力
	0-120Kpa

	
	噪声
	30dB~130dB

	
	PM10 PM2.5
	0-1000ug/m3

	长期稳定性
	温度
	≤0.1℃/y

	
	湿度
	≤1%/y

	
	光照强度
	≤5%/y

	
	大气压力
	-0.1Kpa/y

	
	噪声
	≤3db/y

	
	PM10 PM2.5
	≤1%/y

	响应时间
	  温湿度
	≤1s

	
	 光照强度
	≤0.1s

	
	 大气压力
	≤1s

	
	   噪声
	≤1s

	
	PM10 PM2.5
	≤90S

	输出信号
	RS485输出
	RS485(标准Modbus通讯协议)


  


